Załącznik nr 1 do SIWZ

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z  o.o.

04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

pieczęć wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa: …………………………………………………….

Siedziba:     ………………………………………………..

Województwo: …………………………………………….

Adres e-mail: 	……………………………………………

Numer NIP	……………………………………………

Numer REGON ………………………………………….

Część A – oferta cenowa: nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego 
w trybie  przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.”, 
znak sprawy: ZP/32/2019

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 1 */

      - Łączna wartość brutto oferty (testy, materiały zużywalne i akcesoria, dzierżawa analizatora): ........................... zł (słownie: ……................  00/100  zł), netto:………..…….…..zł (słownie:………………)

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Data ważności testów: ………. (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

      - Producenta analizatora……………………………

      - Typ analizatora  / nazwa / nr katalogowy / rok produkcji: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

      - Wartość handlowa analizatora wynosi brutto:………….zł ( słownie: ..................00/100  zł), netto:…………….…..zł (słownie:…………)

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 2*/

      - Łączna wartość brutto oferty (płytki i podłoża): ........................... zł (słownie: ……................  00/100  zł), netto:………..…….…..zł (słownie:………………)

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Data ważności testy: ………. (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).

      - Data ważności podłoży: ………. (min. 4 tygodnie licząc od daty dostawy).

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 3*/

      - Łączna wartość brutto oferty (testy i bulion): ........................... zł (słownie: ……................  00/100  zł), netto:………..…….…..zł (słownie:………………)

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Data ważności asortymentu: ………. (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 4*/

      - Łączna wartość brutto oferty (testy, podłoża, krążki, odczynniki, itp.): ........................... zł (słownie: ……................  00/100  zł), netto:………..…….…..zł (słownie:………………)

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Data ważności asortymentu:

a) Podłoża bakteriologiczne.  Płytki z dodatkiem krwi mają 4 tygodniową datę ważności, 
a pozostałe 6 tygodniową  datę ważności licząc od daty dostarczenia asortymentu;

b) Krążki do oznaczania lekowrażliwości, testy diagnostyczne. Wymagany roczny termin ważności krążków licząc od daty dostarczenia asortymentu;

c)  Paski nasączone gradientem antybiotyku. Wymagany roczny termin ważności dla pasków;

d) Testy diagnostyczne i inny asortyment konieczny do diagnostyki mikrobiologicznej.   Wymagany minimalny 6 miesięczny termin ważności;

e) Test do badania lekowrażliwości grzybów rodz.: Candida sp, Aspegrillus sp i Cryptococcus. metodą mikrorozcieńczeń: wymagany minimum roczny termin ważności.

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 5*/

      - Łączna wartość brutto oferty (testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów): ........................... zł (słownie: …….................................  00/100  zł). Netto:………..…….…..zł.

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia.

      - Data ważności dla odczynników, kalibratorów, kontroli: ………. (min. 6 miesięcy).

      - Dla materiału kontrolnego długie numery serii: ……………. (min. 12 miesięcy).

      - Nazwa producenta analizatorów:

a) analizator 1 ……………………………………..

b) analizator 2 ……………………………………………….

      - Typ analizatorów  /nazwa/ nr katalogowy / rok produkcji: …………………………………………

a) analizator 1 …………………………………………………………

b) analizator 2 ……………….

      - Wartość handlowa analizatorów wynosi:

    - analizator 1………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł;

    - analizator 2 ………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł.

- Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 6*/

- Wartość brutto (cena brutto oferty testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):..........................................................zł; (słownie: …………….....................00/100  zł. netto:……………………………..zł

- Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

- Termin ważności produktów do użycia wynosi min. 6 m-cy od daty dostawy asortymentu.

- Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby.

- Nazwa oferowanego analizatora (podstawowego) immunochemicznego ………………………… , rok produkcji: ………………..

- Nazwa oferowanego analizatora (backup) immunochemicznego ………………………………, rok produkcji: ………………..

- Nazwa oferowanego analizatora (podstawowego) biochemicznego ………………………………, rok produkcji: ………………..

- Nazwa oferowanego analizatora (backup) biochemicznego……………………………………… , rok produkcji: ………………..

- Wartość handlowa oferowanego analizatora (podstawowego) immunochemicznego:…………… zł brutto (słownie: ...................................................  …./100  zł); netto:…………….…..zł;

- Wartość handlowa oferowanego analizatora (backup) immunochemicznego: :…………… zł brutto (słownie: ...................................................  …./100  zł); netto:…………….…..zł;

- Wartość handlowa oferowanego analizatora (podstawowego) biochemicznego: :…………… zł brutto (słownie: ...................................................  …./100  zł); netto:…………….…..zł;

- Wartość handlowa oferowanego analizatora (backup) biochemicznego: :…………… zł brutto (słownie: ...................................................  …./100  zł); netto:…………….…..zł.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 7*/

      - Wartość brutto (cena brutto oferty testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):..........................................................zł; (słownie: …………….....................00/100  zł. netto:……………………………..zł

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Termin ważności produktów do użycia wynosi min. 6 m-cy od daty dostawy asortymentu.

      - Nazwa producenta analizatorów hematologicznych:                                                                                                                 a) analizator 1 ………………..

b) analizator 2 ……………….

      - Typ analizatorów hematologicznych  /nazwa/nr katalogowy/rok produkcji: ……………………..

a) analizator 1 ………………..

b) analizator 2 ……………….

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

      - Wartość handlowa analizatorów hematologicznych  wynosi:

    - analizator 1………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł;

    - analizator 2 ………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł.

*/ Zostawić  na wszystkie części / pakiety, na które Wykonawca składa ofertę

Część B – Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w szczególności zgodnie z zapisami pkt 15 SIWZ).

- Oświadczamy, że wartość brutto naszej oferty stanowi całość kosztów jakie poniesie Zamawiający  w przypadku zawarcia z nami umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracja zgodności / certyfikat CE / wpis / zgłoszenie / powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych)* i zobowiązujemy się przedłożyć wymagane dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. Ponadto oświadczamy, że każde opakowanie jednostkowe oferowanego asortymentu jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, na potwierdzenie czego zobowiązujemy się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego próbkę opakowania jednostkowego oferowanego asortymentu./ - jeśli dotyczy.

- Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku:……………….…………….……

- Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej /*.

- Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / 
średnim przedsiębiorstwem  / dużym przedsiębiorstwem /*.

* - niepotrzebne skreślić

Cześć C - Pozostałe informacje:

- Do oferty załączamy:: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

- Zastrzeżenie Wykonawcy - Wykonawca zastrzega, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (wypełnić jeżeli dotyczy):……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie zastrzega żadnych informacji składających się na ofertę)

- Na potwierdzenie, iż dokumenty i informacje wskazane powyżej (punkt C2) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiamy (jeżeli dotyczy) :………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Następujące części zamówienia (zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy) : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów 
w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie skorzysta z usług podwykonawców)

- Liczba podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć podwykonawstwo (jeżeli dotyczy): …..

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (wypełnić jeżeli planuje się powierzenie części zamówienia podwykonawcom): ………………………………………………………………………………………………………

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………… nr tel. ………….., adres e-mail ……………………………

- Inne informacje: ………………………………………………………………………………..

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno-użytkowe

PARAMETRY WYMAGANE

Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego  analizatora.

| Lp. | Analizator mikrobiologiczny – dzierżawa Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/ Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej: oznaczanie wrażliwości i identyfikacji mikroorganizmów |  |
| 2 | Możliwość identyfikacji minimum ziarenkowców G(+), pałeczek G(-), drożdżaków. |  |
| 3. | Możliwość oznaczania lekowrażliwości ziarenkowców G(+), pałeczek G(-). |  |
| 4. | Automatyzacja wykonywanych oznaczeń – inkubacja, odczyt na pokładzie analizatora, brak konieczności drukowania kodów kreskowych i naklejania na testy przez użytkownika |  |
| 5. | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC. |  |
| 6. | Zapewnienie worteksu na czas trwania umowy |  |
| 7. | Wymagane w ramach umowy zagwarantowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z najnowszymi zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i wymaganiami EUCAST |  |
| 8. | Data ważności dla testów minimum 6 miesięcy od momentu dostawy. |  |
| 9. | Zestaw antybiotyków i ich stężeń oraz interpretacja wyników zgodnie z zaleceniami EUCAST minimum 2018. Odpowiedni zakres leków dla poszczególnych grup bakterii. |  |
| 10 | Zamawiający wymaga aby wszystkie testy były szczelnie zamknięte w opakowaniach z folii aluminiowej wraz z pochłaniaczem wilgoci. |  |
| 11 | Testy służące do analiz powinny być szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów oraz usuwania testów z analizatora (brak możliwości wylania materiału zakaźnego przy wyrzucaniu testów do góry dnem). |  |
| 12. | Możliwość archiwizacji danych. |  |
| 13. | Części zużywalne, kontrole, roztwory do przygotowania zawiesin i akcesoria potrzebne do funkcjonowania systemu zostaną odpowiednio zaproponowane do ilości badań. |  |
| 14 | Zapewnienie densytometru na czas trwania umowy |  |
| 15 | System wyposażony w komputer. |  |
| 16 | Wymagane w ramach umowy podłączenie i zintegrowanie aparatu w ramach systemu informatycznego Centrum firmy Marcel będącego w użyciu przez Zamawiającego |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 18. | Gwarancja wykonania przynajmniej raz w roku w ramach umowy przeglądu aparatu oraz zapewnienie części zamiennych/eksploatacyjnych na czas trwania umowy. |  |
| 19. | Możliwość składania zgłoszeń mailowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast telefonicznie lub faksem w dni robocze w godzinach pracy Wykonawcy. |  |
| 20. | Zagwarantowanie urządzenia stabilizującego napięcie – UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora i ciągłości pracy. |  |
| 21. | Zapewnienie w ramach umowy szkolenia personelu w trakcie instalacji oraz opieka merytoryczna w trakcie trwania umowy. |  |
| 22. | Zapewnienie stołu pod aparat, paszportu technicznego |  |
| 23. | Analizator rok produkcji minimum 2017, ilość miejsc pomiarowych minimum 40 |  |
| 24. | Certyfikat jakości do każdej nowej serii odczynników albo udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać certyfikaty jakości dla określonego numeru katalogowego oraz nr LOT |  |
| 25. | Wykonawca zapewni udział w sympozjum / sympozjach / kursie / kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy – 1200 PLN/rok. |  |
| 26 | Zapewnienie klimatyzacji naściennej do pomieszczenia o kubaturze 27 m³. Klimatyzator na warunkach dzierżawy po zakończeniu umowy przechodzi na własność użytkownika. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

PARAMETRY OCENIANE

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Parametr | Parametr oferowany Tak / Nie (wpisać) | Ilość punktów za parametr „Tak” |
| --- | --- | --- |
| Menu w języku polskim |  | 2 |
| Testy zawierające co najmniej 30 antybiotyków w składzie |  | 3 |
| Testy klasyfikujące karbapenemazy na klasy Amblera bez konieczności potwierdzenia klasy metodą fenotypową zalecaną przez KORDL |  | 2 |
| Testy posiadają geometryczne stężenia antybiotyków bez pomijania stężeń pośrednich. |  | 2 |
| Identyfikacja mikroorganizmów beztlenowych na pokładzie automatu |  | 3 |
| Napełnianie paneli w aparacie |  | 2 |
| Waga paneli (odpadów medycznych) do automatycznego analizatora do 20 g |  | 1 |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 15

Wymagane dokumenty

  - Deklaracja zgodności CE dla urządzenia i testów.

  - Karty charakterystyki produktów.

  - Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

  - Specyfikacja techniczna dla analizatora.

  - Materiały informacyjne dla testów w języku polskim.

6.    Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.2 do zadania nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Płytki mikrobiolgiczne do Clostridium difficile

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/ Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne do Clostridium difficile bez konieczności użycia lampy UV do ostatecznej identyfikacji. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE podłoża.

- Karty charakterystyki produktów.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

- Materiały informacyjne dla podłoży w języku polskim.

5.  Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.3 do zadania nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Opis parametrów granicznych testu do oznaczania MIC kolistyny

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) kolistyny zgodny z aktualnymi zaleceniami EUCAST |  |
| 2. | Zestaw oraz niezbędny bulion Mueller-Hinton od jednego producenta z certyfikatem CEIVD |  |
| 3. | Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antybiotyku na mikropłytce |  |
| 4. | Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny bakteryjnej |  |
| 5. | Antybiotyk w 11 rozcieńczeniach w zakresie: 0.0625 - 64 µg/ml |  |
| 6. | Dzięki zastosowaniu liofilizowanych substratów antybiotyku długie terminy ważności mikropłytek - min 12 miesięcy |  |
| 7. | Zestaw zawiera 5 paneli (płytek), każdy umożliwia oznaczenie 8 próbek (łącznie 40 próbek) |  |
| 8. | Trwałość jednego panelu po otwarciu – 2 miesiące |  |
| 9. | Możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń bez konieczności zbierania serii oznaczeń - mikropłytka podzielna na pojedyncze paski |  |
| 10. | Odczyt wizualny |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE testów.

2. Karty charakterystyki produktów.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

- Materiały informacyjne dla testów w języku polskim.

5.  Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.4 do zadania nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Podłoża bakteriologiczne

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytki z dodatkiem krwi mają 4 tygodniową datę ważności a pozostałe 6 tygodniową datę ważności. |  |
| 2. | Każda płytka z nadrukiem nazwy pożywki, daty ważności, numeru serii i godziny rozlania, nadruk na spodzie płytki. |  |
| 3. | Zapewniona możliwość regulowania terminów dostaw. |  |
| 4. | Zamawiający wymaga dostarczenia jako próbki minimalnej ilości podłóż (10 sztuk): Columbia agar + krew barania hamujące wzrost pałeczek G (-) CNA, MacConkey agar z fioletem krystalicznym, Mueller Hinton agar, agar chromogeny do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z moczu, podłoże chromogenne dla Candida różnicujące drożdżaki. Zamawiający na podstawie oceny wzrostu szczepów wzorcowych dokona oceny i w przypadku nieprawidłowego wzrostu odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. |  |
| 5. | Columbia agar + krew barania hamujące wzrost pałeczek G (-) - wymagane zahamowanie wzrostu dla pałeczek Gram(-) |  |
| 6. | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym - wymagany wzrost pałeczek Gram (-) - wymagane różnicowanie drobnoustrojów na laktozo (+) i laktozo (-) |  |
| 7. | Chocolate agar z antybiotykami dla Haemophilus spp. - wymagane uzyskanie wzrostu Haemophilus spp., - niewskazany wzrost ziarenkowców |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z moczu: - podłoże do różnicowania pałeczek z rodzaju Enterobacteriaceae, ziarenkowców Gram (+) i drożdżaków. - dla potwierdzenia wymagana kolorowa ulotka/plakat |  |
| 9. | Podłoże agarowe Chapman - wymagane jest uzyskanie wzrostu Staphylococcus, - różnicowanie drobnoustrojów mannitolo (+) i mannitolo (-). |  |
| 10. | Podłoże chromogenne dla Candida różnicujące drożdżaki - wymagane różnicowanie przynajmniej 4 gatunków Candida - dla potwierdzenia wymagana kolorowa ulotka/plakat |  |
| 11. | Wykonawca zapewni udział w sympozjum/sympozjach/kursie/kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy – 800 PLN/rok. |  |
| 12. | Wykonawca zapewni lodówkę spożywczą o pojemności ok. 240 litrów wraz z zamrażalką – 3 szufladową o pojemności ok. 80 litrów, do przechowywania płytek i szczepów. |  |
| 13 | Densytometr uniwersalny |  |
| 14 | Jeden pojemnik 2,5 litra do hodowli mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Punkty 12, 13, 14:  na warunkach dzierżawy po zakończeniu umowy przechodzą na własność użytkownika.

Krążki do oznaczania lekowrażliwości, testy diagnostyczne

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krążki pakowane w rurki po 50 sztuk . |  |
| 2. | Rurki muszą posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem. |  |
| 3. | Każdy krążek musi posiadać dwustronnie, wyraźnie, fabrycznie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  |
| 4. | Wymagany dokument potwierdzający wysycenie krążka w zakresie 90-125% wartości stężenia podanej na krążku |  |
| 5. | Wymagany roczny termin ważności krążków. |  |
| 6. | Wymagana ta sama temperatura przechowywania krążków. |  |
| 7. | Wymagana pozytywna opinia KORLD potwierdzająca wysoką jakość zaproponowanych odczynników. |  |
| 8 | Wymagane 2 dyspensery pasujące do wszystkich zaoferowanych krążków. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Paski nasączone gradientem antybiotyku

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paski pakowane pojedynczo lub po 10 sztuk |  |
| 2. | W zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający paski przed zawilgoceniem. |  |
| 3. | Każdy pasek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały ,międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i wartości stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  |
| 4. | Wymagany roczny termin ważności dla pasków. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Testy diagnostyczne i inny asortyment konieczny do diagnostyki mikrobiologicznej

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krążki pakowane w rurki po 50 sztuk. |  |
| 2. | Każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem. |  |
| 3. | Wymagany minimalny 10 miesięczny termin ważności. |  |
| 4. | Dla testów lateksowych wymagane instrukcje wykonania w języku Polskim |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Test do badania lekowrażliwości grzybów rodzaju: 
Candida sp, Aspegrillus sp i Cryptococcu - metodą mikrorozcieńczeń

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test musi zawierać następujące związki przecigrzybicze: Amphotericyna B, Anidulafungina, Caspofungina, Fluconazol, 5-Flucytosina, Itraconazol, Ketoconazol, Micafungina, Posaconazole, Voriconazol. |  |
| 2. | Wymagana instrukcja wykonania w języku polskim. |  |
| 3. | Wymagany minimum roczny termin ważności dla testów. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE przedmiotu zamówienia.

2. Karty charakterystyki produktów.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

4. Materiały informacyjne dla przedmiotu zamówienia w języku polskim.

5. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.5 do zadania nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych analizatora 
i odczynników koagulologicznych

| L.p. | Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat podstawowy (główny) fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Aparat zastępczy (back-up) - Rok produkcji nie starszy niż 2018. |  |  |
|  | Oba analizatory wykorzystują te same odczynniki i materiały zużywalne. |  |  |
|  | Oba aparaty wyposażone w UPS-y. |  |  |
|  | Do analizatora głównego podłączona drukarka zewnętrzna. |  |  |
|  | Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych. |  |  |
|  | Analizator główny wyposażony w czytniki kodów wewnętrznych. |  |  |
|  | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu (oba analizatory). |  |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczenia na próbkach pierwotnych , wtórnych (oba analizatory). |  |  |
|  | Analizator główny wyposażony w przebijak korków. |  |  |
|  | Na pokładzie aparatów zapewnione chłodzenie odczynników (oba analizatory). |  |  |
|  | Wydajność analizatora głównego co najmniej 150 oznaczeń na godzinę dla PT i APTT, wraz z jednoczesnym oznaczaniem d – Dimerów – minimum 80 testów / godzinę. Wydajność analizatora zastępczego minimum 70 oznaczeń PT/ godzinę. |  |  |
|  | Stosowane metody: optyczna, mechaniczna, chromogenna i immunologiczna. |  |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych- analizator główny. Analizator zastępczy- dopuszczalny jeden system pobierający dla prób i odczynników. |  |  |
|  | Ilość pozycji w analizatorze głównym dla próbek badanych minimum 90, lub możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności oczekiwania na zakończenie pracy lub bez konieczności przerywania pracy analizatora (analizator główny). Analizator zastępczy minimum 20 pozycji dla próbek badanych. |  |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek cito lub dodatkowy pokład dla próbki cito (oba analizatory). |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie objętości odczynników oraz materiałów zużywalnych w analizatorze głównym . |  |  |
|  | Możliwość automatycznego powtarzania pomiaru w przypadku wyniku budzącego wątpliwość oraz wyników poza liniowością metody-oba analizatory. |  |  |
|  | Oznaczenia wykonywane przy użyciu jednorazowych kuwet-oba analizatory. |  |  |
|  | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady – oba analizatory. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych – oba analizatory. |  |  |
|  | W obu analizatorach aplikacja umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości (wykres Levy- Jennings’a). |  |  |
|  | Pamięć wyników kontroli jakości (oba analizatory). |  |  |
|  | Pamięć wyników pacjentów (oba analizatory). |  |  |
|  | Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatora – analizator główny. |  |  |
|  | Analizatory, odczynniki, płyny czyszczące, części wymienialne muszą pochodzić od jednego producenta (oba analizatory). |  |  |
|  | Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach -bez konieczności przelewania(oba analizatory). |  |  |
|  | Liniowość fibrynogenu minimum: 0,4 do 9,0 g/l (oba analizatory). |  |  |
|  | Zakres liniowości testu ilościowego (bez rozcieńczania) dla D-Dimerów wynosi (co najmniej) do 4 500 ng /ml. Oferenci mający liniowość poniżej tej wartości doliczają 30% oznaczeń do ilości podanej przez oferenta (oba analizatory). |  |  |
|  | Wykonawca w trakcie trwania umowy zapewni autoryzowany serwis oraz przeglądy techniczne obu analizatorów. |  |  |
|  | Warunki serwisu: możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. |  |  |
|  | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii – dla analizatora głównego, w ciągu 48 godzin dla analizatora back-up. |  |  |
|  | Instalacja, uruchomienie, szkolenie, podłączenie do sieci na koszt oferenta. |  |  |
|  | Zapewnienie kontroli zewnętrznych wszystkich oznaczanych parametrów (oba analizatory),w zakresach wartości podlegających opracowaniu statystycznemu. |  |  |
|  | Do obu analizatorów wymagane stanowisko robocze : stół(oba analizatory), komputer - stacja robocza, monitor, myszka, drukarka, UPS (oba analizatory), skaner – czytnik kodów kreskowych. |  |  |
|  | W czasie trwania umowy wykonawca zapewni szkolenie uzupełniające przynajmniej 2 razy w roku - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy |  |  |
|  | Wykonawca zapewni doposażenie pracowni w krzesła w ilości 2 sztuk, które po zakończeniu umowy przejdą na własność użytkownika. |  |  |
|  | Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia, których całkowity koszt nie przekroczy 2.500,00 zł brutto rocznie |  |  |
|  | Wykonawca zapewni na czas umowy pipety automatyczne o pojemności 50ul, 100 ul, 200 ul, 500 ul oraz nastawna od 1000 ul do 5000 ul z aktualnym świadectwem walidacji. W czasie trwania umowy Oferent zapewni niezbędne walidacje w certyfikowanych ośrodkach z dostarczeniem świadectwa walidacyjnego. Po okresie rozwiązania umowy, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu |  |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”tak” 
w każdym polu (pkt  1-38) .

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| L.p. | Parametr | Wartość punktowana | Max ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polskie menu analizatorów – oceniane obydwa analizatory | Po 1 pkt dla każdego analizatora | 2 |
| 2. | Wydajność analizatora powyżej 150 oznaczeń /godzinę - oceniany analizator główny | 2 | 2 |
| 3. | Czas uzyskania wyników licząc od momentu wstawienia próbki do analizatora do momentu uzyskania wyników panelu badań (PT, APTT, FIBRYNOGEN , D-DIMER) do 5 minut – oceniany analizator główny | 2 | 2 |
| 4. | Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe – nie łączone w bloki rotory lub segmenty – oceniany analizator główny | 1 | 1 |
| 5. | Analizator wyposażony w cztery długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru długości fali, w przypadku wykrycia interferencji w postaci lipemii, ikterii lub hemolizy – oceniany analizator główny | 1 | 1 |
| 6. | Zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną – oceniany analizator główny | 2 | 2 |
| 7. | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu – oceniany analizator główny | 1 | 1 |
| 8. | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwujących automatycznie rejestrowane przez analizator – oceniany analizator główny | 1 | 1 |
| 9. | Monitorowanie objętości odczynników przez czujnik cieczy z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania – oceniany analizator główny | 2 | 2 |
| 10. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 +- 0,1 | 1 | 1 |
| 11 | Możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. Internetowe połączenie umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu – oceniany analizator główny | 2 | 2 |
| 12 | Możliwość aktualizowania oprogramowania przez Internet – oceniany analizator główny | 1 | 1 |
| 13 | Liniowość D-Dimerów powyżej 4 000 ng/ml (bez rozcieńczenia) | Każde 1000 ng/ml powyżej wskazanej granicy - 2 pkt | 8 |
| 14 | Potwierdzenie przydatności testu D-Dimerów dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA) | 2 | 2 |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 30

Wymagane dokumenty:

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .

2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

4. Wymagana deklaracja zgodności CE .

5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.6 do zadania nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych

| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych technicznych i analitycznych dotyczących analizatorów biochemicznych | Parametr wymagany - Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat podstawowy: fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. | Tak |  |
|  | Aparat do zapewnienia backup–u: fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018 | Tak |  |
|  | Aparat przeznaczony do backup-u tej samej technologii co analizator podstawowy, z pełną wymiennością odczynników, kalibratorów i kontroli. | Tak |  |
|  | Oferowane analizatory, odczynniki, kalibratory i kontrole powinny stanowić spójny system analityczny i pochodzić od jednego producenta. | Tak |  |
|  | Aparaty wyposażone w UPS-y. | Tak |  |
|  | Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych. | Tak |  |
|  | Analizatory wyposażone w czytniki kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz wtórnych. | Tak |  |
|  | Na pokładzie aparatów chłodzenie odczynników z zapewniem temperatury minimum 15 o C . | Tak |  |
|  | Wydajność analizatorów minimum 300 testów/godzinę, z ISE minimum 400 oznaczeń/godzinę. | Tak |  |
|  | System odczynników otwarty lub zamknięty. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym i innych płynach ustrojowych. | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczeń w moczu bez wstępnego manualnego rozcieńczania. | Tak |  |
|  | Zużycie wody przez analizatory nie większe niż 20 litrów/godz. | Tak |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbki CITO. | Tak |  |
|  | Ilość pozycji dla próbek badanych – minimum 60 oraz możliwość dostawiania próbek citowych w trakcie pracy aparatów bez przerywania rozpoczętych przez analizator procesów. | Tak |  |
|  | Próbki wstawiane na pokład w dedykowanych statywach z możliwością ciągłego dostawiania próbek w trybie rutynowym bez przerywania pracy analizatorów. | Tak |  |
|  | Ilość dostępnych jednoczasowo reagentów na pokładzie analizatorów – minimum 30 parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczania różnych serii tego samego reagenta. | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznych rozcieńczeń oznaczanych parametrów. | Tak |  |
|  | Analizatory wyposażone w detektor skrzepów z automatycznym płukaniem igły. Zamawiający dopuszcza również technologię jednorazowych końcówek pobierających. | Tak |  |
|  | Oznaczenia wykonywane są w jednorazowych kuwetach. | Tak |  |
|  | Aparaty wyposażone w system kontroli pobierania odczynników i próbek z możliwością określenia statusu oznaczeń. | Tak |  |
|  | Prowadzenie kontroli jakości w analizatorach. | Tak |  |
|  | Pamięć wyników kontroli jakości. | Tak |  |
|  | Pamięć wyników pacjentów. | Tak |  |
|  | Sygnalizowanie procedur konserwacyjnych w analizatorach. | Tak |  |
|  | Rejestracja i sygnalizacja czasookresów wymaganych kalibracji w analizatorach. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatorów. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do wydruku różnych zakresów wartości referencyjnych | Tak |  |
|  | Wymagany minimum raz w roku bezpłatny przegląd techniczny analizatorów. Części zamienne wymagające wymiany zapewnia Wykonawca. | Tak |  |
|  | Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu | Tak |  |
|  | Warunki serwisu: przystąpienie do naprawy od 12 do 24 godzin od zgłoszenia awarii w przypadku aparatu podstawowego, dla analizatora stanowiącego backup – przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak |  |
|  | Naprawa awarii na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups i stacja uzdatniania wody jeśli analizator jej wymaga. | Tak |  |
|  | Na koszt Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci Marcel 2 aparatów biochemicznych. | Tak |  |
|  | Instalacja, uruchomienie, szkolenie na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania umowy szkolenia uzupełniające przynajmniej 2 razy w roku | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Parametry graniczne dla analizatorów immunochemicznych

| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych technicznych i analitycznych dotyczących analizatorów immunochemicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat podstawowy – fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018) | Tak |  |
|  | Aparat do zapewnienia backup-u: nowy lub używany(rok produkcji nie starszy niż 2013). | Tak |  |
|  | Aparat przeznaczony do backup-u tej samej technologii co analizator podstawowy, z pełną wymiennością odczynników, kalibratorów i kontroli. Wykonujący te same oznaczenia co analizator podstawowy. | Tak |  |
|  | Aparaty wyposażone w UPS-y. | Tak |  |
|  | Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych. | Tak |  |
|  | Analizatory wyposażone w czytniki kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz wtórnych. | Tak |  |
|  | Na pokładzie aparatów zapewnione chłodzenie odczynników. | Tak |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 80 oznaczeń/godzinę. | Tak |  |
|  | System zamknięty. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu. | Tak |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbki CITO. | Tak |  |
|  | Ilość pozycji dla próbek badanych – minimum 60 oraz możliwość dostawiania próbek citowych w trakcie pracy aparatu, bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |
|  | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |
|  | Ilość dostępnych jednoczasowo reagentów na pokładzie analizatora - minimum 15 parametrów. | Tak |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia (bez udziału użytkownika). | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczania różnych serii tego samego reagenta. | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych. | Tak |  |
|  | Stosowane metody: chemiluminescencja. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznych rozcieńczeń. | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor skrzepów. | Tak |  |
|  | Wymagane jednorazowe kuwety pomiarowe. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w system kontroli pobierania odczynników i próbek. | Tak |  |
|  | Prowadzenie kontroli jakości w analizatorze. | Tak |  |
|  | Pamięć wyników kontroli jakości. | Tak |  |
|  | Pamięć wyników pacjentów. | Tak |  |
|  | Sygnalizowanie procedur konserwacyjnych w analizatorze. | Tak |  |
|  | Rejestracja i sygnalizacja czasookresów wymaganych kalibracji w analizatorze. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatora. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do wydruku różnych zakresów wartości referencyjnych. | Tak |  |
|  | Wymagany raz w roku bezpłatny przegląd techniczny analizatorów. Części zamienne wymagające wymiany zapewnia Wykonawca. | Tak |  |
|  | Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu | Tak |  |
|  | Warunki serwisu: przystąpienie do naprawy w ciągu 12 do 24 godzin od zgłoszenia awarii. | Tak |  |
|  | Naprawa awarii na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Do analizatora/ów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups. | Tak |  |
|  | Na koszt Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci Marcel aparatu podstawowego i zastępczego | Tak |  |
|  | Instalacja, uruchomienie, szkolenie na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania umowy szkolenia uzupełniające przynajmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Dostarczenie wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagania dotyczące wykonywanych badań biochemicznych 
i immunochemicznych.

| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych dotyczących wykonywanych badań | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrole wewnątrzlaboratoryjne wykonywane codziennie na dwóch poziomach. Należy uwzględnić kontrole wykonywane po kalibracji oraz interwencjach serwisu. | Tak |  |
|  | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna firmowa lub niezależna. | Tak |  |
|  | Odczynniki, kalibratory zachowują maksymalnie długi okres ważności – minimum 6 miesięcy. | Tak |  |
|  | Materiał kontrolny o jednakowych seriach - min. 12 miesięcy jedna seria. | Tak |  |
|  | Wszystkie parametry podane w specyfikacji odczynnikowej muszą być oznaczane na oferowanych analizatorach (podstawowym i zastępczym). | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga sfinansowania kosztów wykonywanych testów potwierdzenia w referencyjnych (wybranych przez Zamawiającego) ośrodkach dla dodatnich oraz wątpliwych wyników testu HIV, anty – HCV oraz HBV Ag w ilościach: HIV około 1%; anty HCV około 8%, HBV około 8% wszystkich oznaczeń. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewnia transport materiału do wskazanego ośrodka oraz odbiór wyników. Odbiór materiału w ciągu 4 godzin od zgłoszenia Zamawiającego. Dostarczenie materiału do ośrodka referencyjnego w dniu wezwania kuriera. Odbiór wyniku w dniu wezwania kuriera. | Tak |  |
|  | Wymagana troponina I lub T wysokoczuła, stężenie dla 99 percentyla populacji CV mniejsze lub równe 10%. | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

UWAGA!!!

W załączniku nr 2.6 do SIWZ dane ilościowe zawarta jest liczba badań, a nie oznaczeń. Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowo 10 % odczynników oraz odpowiednich materiałów zużywalnych na wykonanie niezbędnych powtórzeń.

Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizacje przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego | Wymagane -Tak | Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputery – stacje robocze – 2 sztuki (do analizatorów biochemicznych – 1, immunochemicznych – 1), fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. Komputery mają w pełni współpracować z oferowanymi analizatorami oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy | Tak |  |
|  | Dodatkowo 1 stacja robocza nie podłączona bezpośrednio z żadnym z analizatorów, wpięta w informatyczny system wewnątrzlaboratoryjny. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018. . Komputery mają w pełni współpracować z systemem wewnątrzlaboratoryjnym oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy | Tak |  |
|  | Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-topeer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. System operacyjny musi być fabrycznie nowy , nigdzie wcześniej nie aktywowany , fabrycznie zainstalowany przez producenta sprzętu | Tak |  |
|  | Do każdego komputera w komplecie zasilacz awaryjny z czasem podtrzymania w przypadku zaniku prądu min 20 min. | Tak |  |
|  | Do każdego komputera monitor płaski fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018). Rozmiar ekranu – min. 24” | Tak |  |
|  | Do komputerów dołączone czytniki kodów kreskowych – fabrycznie nowe, odczytujące kody stosowane przez dostawcę systemu węwnąrzlaboratyjnego. | Tak |  |
|  | Drukarki z możliwością wydruku A4 i A5 do każdego stanowiska komputerowego z dostawą tonerów i bębnów ze strony Wykonawcy w okresie umowy. | Tak |  |
|  | Zapewnienie urządzenia wielofunkcyjnego (z możliwością faksowania, skanowania, kserowania, drukowania) z dostawą tonerów i bębnów ze strony Wykonawcy w okresie umowy. | Tak |  |
|  | Dla drukarek, upsów, 3-letnia gwarancja, naprawy w miejscu instalacji sprzętu na koszt Wykonawcy w trakcie trwania dzierżawy. | Tak |  |
|  | Dla komputerów 3 letnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji komputera w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagania związane z dzierżawą analizatorów oraz zakupem odczynników

| L.p. | Zestawienie dotyczące zapewnienia jakości oraz spełnienia warunków pracy analizatorów | Wymagane -Tak | Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni dwa razy w roku przegląd klimatyzatorów będących własnością Zamawiającego w liczbie 2. Jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do awarii/uszkodzenia urządzeń, Oferent zapewni odpowiednie warunki pracy dla dzierżawionych analizatorów poprzez wymianę uszkodzonych klimatyzatorów na własny koszt. Po okresie związania umową, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni stację uzdatniania wody, jeśli tego wymagają oferowane analizatory oraz zapewni materiały zużywalne niezbędne do jej funkcjonowania przez okres trwania umowy. Przez czas związania umową Wykonawca zadba o wymagane coroczne przeglądy serwisowe urządzenia na własny koszt. | Tak |  |
|  | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni lodówkę/szafę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz zamrażarkę spełniającą wymagania proponowanych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do pracy analizatorów – montaż po 6 moskitier do okien o powierzchni 150/80 i 6. okien o powierzchni 80/70 cm. | Tak |  |
|  | Jeżeli analizator wymaga ustawienia na stole, Zamawiający wymaga dostarczenia profesjonalnego stołu pod aparat. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni doposażenie pracowni w taborety/krzesła laboratoryjne w ilości 3 krzesła i 3 taborety do oferowanych analizatorów. |  |  |
|  | Wykonawca zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej obejmujący każdy oznaczany przez zamawiającego parametr biochemiczny i immunochemiczny (minimum raz na kwartał). | Tak |  |
|  | Raz na kwartał wymagana kontrola parametrów chemicznych oznaczanych w moczu tj.: glukoza, białko, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, wapń, fosforany, sód, potas, chlorki. | Tak |  |
|  | Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia, których całkowity koszt nie przekroczy 5.000,00 zł brutto rocznie | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni na czas umowy pipety automatyczne o pojemności 5ul, 10 ul, 100 ul, 200 ul, 500 ul oraz nastawna od 1000 ul do 5000 ul z aktualnym świadectwem walidacji. W czasie trwania umowy Oferent zapewni niezbędne walidacje w certyfikowanych ośrodkach z dostarczeniem świadectwa walidacyjnego. Po okresie związania umową, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Podłączenie analizatorów do sieci wewnątrzlaboratoryjnej Marcel. | Tak |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy. | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników biochemicznych oraz immunochemicznych podlegające ocenie jakościowej

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| L.p. | Parametr oceniany | Wartość punktowana | Parametr oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polskie menu analizatora biochemicznego | 1 pkt – za polskie menu 0 pkt – za menu w innym języku | Menu w języku …………………. |
| 2. | Polskie menu analizatora immunochemicznego | 1 pkt – za polskie menu 0 pkt – za menu w innym języku | Menu w języku …………………. |
| 3. | Zużycie wody w trybie roboczym mniejsze niż 20 l/godz. Dotyczy analizatora biochemicznego. | Do 10 l/godzinę: 1pkt Do 5 l/godzinę: 2 pkt Do 2 l/godzinę: 3 pkt | Zużycie wody w trybie roboczym …… litrów/godzinę |
| 4. | Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora immunochemicznego. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 5. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników – dotyczy analizatora immunochemicznego | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 6. | Odczynniki automatycznie przygotowywane na pokładzie analizatorów(bez udziału użytkownika) – dotyczy analizatora biochemicznego | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 7. | Ilość pozycji dla próbek badanych – powyżej 60. – dotyczy analizatora biochemicznego. | Do 70 – 1 pkt Do 80 – 2 pkt Powyżej 80 – 3 pkt | Ilość pozycji dla próbek badanych ………………. |
| 8. | Zapewnienie możliwości oznaczania interleukiny-6 | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 9. | Czas reakcji dla troponiny do 10 min. | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 10. | Oznaczanie prokalcytoniny metodą BRAHMS | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 11. | Liniowość CRP do 200 mg/l (bez rozcieńczeń). | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 12. | Liniowość CRP do 2 000 mg/l przy jego automatycznym rozcieńczeniu. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt | ………………… |
| 13. | Zapewnienie możliwości oznaczania kopeptyny pro AVP | Tak -1 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 14. | Możliwość oznaczania GDF 15 | Tak-1pkt Nie-0 pkt |  |
| 15. | Możliwość oznaczania cystatyny C | Tak-1pkt Nie-0 pkt |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 40

Wymagane dokumenty:

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .

2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

4. Wymagana deklaracja zgodności CE .

5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2.7 do zadania nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników.

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych

| L.p. | Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. | TAK |  |
| 2. | Do analizatora dołączona drukarka zewnętrzna z możliwością wydruku dwustronnego wyników badań, kontroli oraz kart kontroli. | TAK |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 80 ozn./godz. | TAK |  |
| 4. | Analizator minimum 22-patrametrowy oraz różnicujący leukocyty na minimum 5 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty - wyrażone w wartościach względnych i bezwzględnych (wszystkie parametry raportowane). | TAK |  |
| 5. | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej. Oznaczanie RBC i PLT metodą impedancyjną. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru pracy w trybie: CBC, CBC+DIFF, Retic | TAK |  |
| 7. | Pomiar retikuloctów z podziałem na frakcje dojrzałości oraz bezpośredni pomiar hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru żelaza – parametr diagnostyczny (raportowany w LIS) | TAK |  |
| 8. | Możliwość otrzymania wartości retikuloctarnych: liczba bezwzględna i % lub promile. | TAK |  |
| 9. | Zakres liniowości: - WBC: 0 -300 tys/ul - RBC: 0 – 7 mln /ul - HB: 0-23 g/l - PLT : 0 – 4000 tys/ul | TAK |  |
| 10. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki | TAK |  |
| 11. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 80 ul, zaś CBC nie większa niż 35 ul | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: - Manualnym - Automatycznym (przebijak korków) | TAK |  |
| 13. | Możliwość podania próbki „cito”. | TAK |  |
| 14. | Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek | TAK |  |
| 15. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zdefiniowana wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku. | TAK |  |
| 17. | Archiwizacja danych z możliwością przeglądu bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta. | TAK |  |
| 18. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników | TAK |  |
| 19. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |
| 20. | Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. | TAK |  |
| 21. | Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny. | TAK |  |
| 22. | Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka. | TAK |  |
| 23. | System podtrzymywania napięcia UPS przez okres minimum 20 minut. | TAK |  |
| 24. | Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją – oferent zapewni usługę na własny koszt. | TAK |  |
| 25. | Posiada znak zgodności CE. | TAK |  |
| 26. | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| 27. | Termin gwarancji analizatora do końca umowy. | TAK |  |
| 28. | Wykonawca w okresie umowy zapewni autoryzowany serwis analizatora serwis (doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) łącznie z rocznymi przeglądami. | TAK |  |
| 29. | Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu | TAK |  |
| 30. | Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. | TAK |  |
| 31. | Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia, których całkowity koszt nie przekroczy 3.000,00 zł brutto rocznie | TAK |  |
| 32. | Grupa statystyczna oceniana przez COBJ w DL w Łodzi nie mniejsza niż 6 użytkowników tego samego systemu. | TAK |  |
| 33. | Oferent zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (oprócz kontroli w COBJ w DL). | TAK |  |
| 34. | Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy. | TAK |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”tak” 
w każdym polu (pkt  1-34) .

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up

| L.p. | Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 60 ozn/godz. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek. | TAK |  |
|  | Rozdział populacji krwinek białych na min. 5 populacji (analogicznie jak w aparacie podstawowym: pkt 4). | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: - Manualnym - Automatycznym (przebijak korków) | TAK |  |
|  | Zakres liniowości: - WBC: 0 -300 tys/ul - RBC: 0 – 7 mln /ul - HB: 0-23 g/l - PLT : 0 – 2500 tys/ul | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowana wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku. | TAK |  |
|  | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |
|  | Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. | TAK |  |
|  | Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny. Dopuszcza się jeden odczynnik samodzielnie używany w jednym z ww analizatorów. | TAK |  |
|  | System podtrzymywania napięcia UPS prze okres minimum 20 minut. | TAK |  |
|  | Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka. Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją. | TAK |  |
|  | Posiada znak zgodności CE. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Termin gwarancji do końca umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis ( doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) analizatora łącznie z rocznymi przeglądami. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy | TAK |  |
|  | Oferent zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. | TAK |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy. | TAK |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”tak” 
w każdym polu (pkt  1-22) .

Wymagane dokumenty :

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .

2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

4. Wymagana deklaracja zgodności CE .

5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizacje przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego | Wymagane -Tak | Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputery – stacje robocze – 2 sztuki (do analizatorów podstawowego – 1, back-up – 1), fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. Komputery mają w pełni współpracować z oferowanymi analizatorami oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy | Tak |  |
| 2. | Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-topeer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. System operacyjny musi być fabrycznie nowy , nigdzie wcześniej nie aktywowany , fabrycznie zainstalowany przez producenta sprzętu | Tak |  |
| 3. | Do każdego komputera w komplecie zasilacz awaryjny z czasem podtrzymania w przypadku zaniku prądu min 20 min. | Tak |  |
| 4. | Do każdego komputera monitor płaski fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018). Rozmiar ekranu – min. 24” | Tak |  |
| 5. | Do komputerów dołączone czytniki kodów kreskowych – fabrycznie nowe, odczytujące kody stosowane przez dostawcę systemu węwnąrzlaboratyjnego. | Tak |  |
| 6. | Drukarki z możliwością wydruku A4 i A5 do każdego stanowiska komputerowego z dostawą tonerów i bębnów ze strony Wykonawcy w okresie umowy. | Tak |  |
| 7. | Dla drukarek, upsów, 3-letnia gwarancja, naprawy w miejscu instalacji sprzętu na koszt Wykonawcy w trakcie trwania dzierżawy. | Tak |  |
| 8. | Dla komputerów 3 letnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji komputera w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Parametry jakości (odnoszą się do analizatora głównego i zastępczego)

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| L.p. | Parametr | Wartość punktowana | Max ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres liniowości WBC > 300 tys./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 2. | Zakres liniowości RBC> 7 mln./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 3. | Zakres liniowości Hb > 23 g/l | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 4. | Zakres liniowości PLT > 4 000 tys./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 5. | Możliwość oznaczania: 1) młodych form leukocytarnych, 2) atypowych limfocytów | Każda możliwość 1 pkt | 2 |
| 6. | Dodatkowe parametry PLT: 1) MPV, 2) PCT, 3) PDW, 4) PLT large, 5) PLT clamping | Każdy parametr 1 pkt | 5 |
| 7. | Dodatkowe parametry retikulocytarne. | Każdy parametr 1 pkt | 5 |
| 8. | Automatyczny czujnik ścieków. | 1 pkt | 1 |
| 9. | Automatyczny podajnik większy niż 20 próbek (dla obu analizatorów | Każde 10 próbek – 1 pkt (dla obu analizatorów po 1 pkt) | 4 |
| 10, | Pamięć wewnętrzna większa niż 50 000 próbek | 1 pkt | 1 |
| 11. | Dostawa odczynników 1 dzień od zamówienia. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 12 | Całodobowy kontakt z serwisem. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 13 | Możliwość badania komórek w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika. | 1 pkt | 1 |
| 14. | Różnicowanie krwinek białych w płynach z jam ciała na minimum jedno- i wielojądrzaste bez dodatkowego odczynnika. | 1 pkt | 1 |
| 15. | Oznaczanie liczby RBC w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika.. | 1 pkt | 1 |
| 16 | Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET | 1 pkt | 1 |
| 17 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze optycznym(dla obu analizatorów). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 18 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze metodą fluorescencji przepływowej (dla obu analizatorów) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 19 | Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych. | 1 pkt | 1 |
| 20 | Bezcjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny | 1 pkt | 1 |
| 21. | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów opartej o kontrolę wewnętrzną (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 22. | Wyniki kontroli z pkt 20 wysyłane on-line w czasie rzeczywistym (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 23. | Automatyczne czyszczenie igły po każdym pomiarze próbki ( oba analizatory). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |

Maksymalna ilość punktów za jakość: 40

…………………………….., data, ………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy