Załącznik nr 2 do SIWZ /

Załącznik nr 1 do umowy

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI 
TYPU TELEKOMANDO

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW / FUNKCJI / WARUNKÓW | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| II. | Producent/ Firma | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2019 / 2020 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
| VII. | Aparat dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium RP | Tak |  |
| VIII. | Aparat cyfrowy uniwersalny przeznaczony do radiografii i fluoroskopii | Tak |  |
| IX. | Wykonywanie radiografii poza blatem stołu z wykorzystaniem detektora bezprzewodowego np. na wózku inwalidzkim lub łóżku pacjenta | Tak |  |
| X. | Zestaw przeznaczony do wykonywania rutynowych zdjęć RTG narządów całego ciała pacjenta w tym w szczególności klatki piersiowej i układu szkieletowego, badań poziomym promieniem oraz na łóżku pacjenta | Tak |  |
| XI. | Zestaw umożliwiający wykonywanie badań RTG w trybie prześwietleniowym w tym badań z użyciem środków kontrastowych | Tak |  |

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW /FUNKCJI / WARUNKÓW | Wartość wymagana | Parametry oferowane (podać) |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY APARAT TYPU TELEKOMANDO |  |  |  |  |  |
| 1 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.1 | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 80 kW | Tak, podać |  |  |  |
| 1.2 | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy, 2 stopniowe (programowe i sprzętowe) | Tak, podać |  |  |  |
| 1.4 | Zakres napięć radiografii co najmniej w przedziale 40 – 150 kV | Tak, podać |  |  |  |
| 1.5 | Zakres napięć fluoroskopii co najmniej w przedziale 50 – 110 kV | Tak, podać |  |  |  |
| 1.6 | Maksymalna nastawa mAs dla radiografii ≥800 mAs | Tak, podać |  |  |  |
| 1.7 | Maksymalny prąd mA dla radiografii ≥800 mA | Tak, podać |  |  |  |
| 1.8 | Maksymalny prąd mA dla fluoroskopii ≥20 mA | Tak, podać |  |  |  |
| 1.9 | Fluoroskopia ciągła i pulsacyjna | Tak |  |  |  |
| 1.10 | Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej. | ≥ 300 Tak, podać |  |  |  |
| 2. | ŚCIANKA DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |  |  |
| 2.1 | Wszystkie zmotoryzowane ruchy elementów ścianki sterowane z pomieszczenia sterowni i z pulpitu sterowania na ściance | Tak |  |  |  |
| 2.2 | Elektrycznie podnoszony blat ścianki | Tak |  |  |  |
| 2.3 | Wymiary blatu ścianki ≥ 225 cm x 70 cm | Tak, podać |  |  | 70 cm - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 2.4 | Minimalna wysokość blatu ścianki w pozycji poziomej ≤ 65 cm | Tak, podać |  |  | 65 cm - 0 pkt, najmniejsza zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 2.5 | Zakres zmian wysokości blatu ścianki w pozycji poziomej  53 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2.6 | Obciążalność blatu ścianki ≥ 250 kg przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ścianki | Tak, podać |  |  |  |
| 2.7 | Zakres pochyleń blatu ścianki ≥ od +90˚ do - 90˚ | Tak, podać |  |  |  |
| 2.8 | Automatyczne zatrzymanie się blatu ścianki w pozycji 0˚ | Tak |  |  |  |
| 2.9 | Maksymalna szybkość pochylenia blatu ścianki ≥5[˚/s] | Tak, podać |  |  |  |
| 2.10 | Długość obszaru obrazowania z wykorzystaniem zabudowanego detektora w pionowej i poziomej pozycji blatu ścianki  200 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2.11 | Zakres wzdłużnego ruchu lampy RTG i zabudowanego detektora cyfrowego w pozycji poziomej i pionowej blatu ścianki ≥ 160 cm | Tak, podać |  |  | 160 cm - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 2.12 | Zakres wzdłużnego ruchu lampy RTG w pozycji poziomej i pionowej blatu ścianki ≥ 190 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2.13 | Ruch detektora z lampą z pełną regulacją prędkości ruchu w całym jego zakresie | Tak |  |  |  |
| 2.14 | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu ścianki ≤ 52 cm | Tak, podać |  |  | 52 cm - 0 pkt, najmniejsza zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 2.15 | Przesuw poprzeczny blatu ścianki ≥ 32 cm | Tak |  |  |  |
| 2.16 | Ruch poprzeczny blatu ścianki z pełną regulacją prędkości ruchu w całym jego zakresie | Tak |  |  |  |
| 2.17 | Współczynnik pochłaniania blatu ścianki określony dla 100 kV ≤0,7 mmAl | Tak, podać |  |  |  |
| 2.18 | Zdalnie sterowany tubus uciskowy z motorowo osiąganą pozycją parkującą poza wiązką promieniowania | Tak |  |  |  |
| 2.19 | Zmotoryzowana, płynna regulacja odległości SID względem detektora w ściance w zakresie ≤115 cm – ≥180 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 2.20 | Zmienna ogniskowa kratki lub dwie kratki przeciwrozproszeniowe o różnych ogniskowych odpowiadających zakresowi SID oferowanego aparatu w celu redukcji dawki dla pacjentów | Tak |  |  |  |
| 2.21 | Możliwość automatycznej zmiany ogniskowej kratki przeciwrozproszeniowej przy zmianie odległości SID lub możliwość zastosowania dwóch automatycznie (bez ingerencji operatora) wymiennych kratek o różnych ogniskowych odpowiadających zakresowi SID oferowanego aparatu w celu redukcji dawki dla pacjentów. | TAK/NIE, podać, jeśli TAK opisać |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.22 | Możliwość usunięcia kratki z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.23 | Wielokomorowa automatyka AEC zapewniająca optymalną jakość obrazu przy najniższej z możliwych dawek nawet dla trudnych projekcji, min 3 komory | Tak podać |  |  | ≥5 komór – 10 pkt ˂ 5 komór – 0 pkt |
| 2.24 | Projekcje skośne w zakresie kątów ≥+/-40˚ | Tak , podać |  |  |  |
| 2.25 | Możliwość wykonywania zdjęć pacjentowi na wózku lub łóżku szpitalnym | Tak |  |  |  |
| 2.26 | Automatyczny kolimator z możliwością ręcznej korekty | Tak |  |  |  |
| 2.27 | Zintegrowany system pomiaru (lub kalkulacji) i rejestracji dawki. Wartość DAP automatycznie przypisana do badania | Tak |  |  |  |
| 2.28 | Kamera wideo pozwalająca operatorowi na obserwację na monitorze w sterowni pacjenta pozycjonowanego i symulowanego światłem pola naświetlania | Tak |  |  |  |
| 2.29 | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  |
| 2.30 | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez elementów utrudniających dostęp do pacjenta | Tak |  |  |  |
| 2.31 | Wyświetlanie danych o stanie aparatu (np. kąt pochylenia lampy, odległość SID, ustawienia kolimatora itp.) na ekranie umieszczonym w obrębie ścianki | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3. | LAMPA RTG – 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.1 | Ilość ognisk | ≥ 2 Tak, podać |  |  |  |
| 3.2 | Wymiary małego ogniska | ≤ 0,6 mm Tak, podać |  |  |  |
| 3.3 | Wymiary dużego ogniska | ≤ 1,3 mm Tak, podać |  |  | 1,3 mm - 0 pkt, najmniejsza zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.4 | Moc małego ogniska | ≥ 40kW Tak, podać |  |  | 40kW - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.5 | Moc dużego ogniska | ≥ 80kW Tak, podać |  |  | 80kW - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.6 | Pojemność cieplna anody kHU | ≥ 600 kHU Tak, podać |  |  | 600kHU - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.7 | Szybkość chłodzenia anody kHU/min | ≥ 120 kHU/min Tak, podać |  |  | 120kHU - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.8 | Pojemność cieplna kołpaka kHU | ≥ 1700kHU Tak, podać |  |  | 1700kHU - 0 pkt, największa zaoferowana wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie |
| 3.9 | Szybkość wirowania anody | ≥ 8500 obrotów/min Tak, podać |  |  |  |
| 3.10 | Zakres obrotu lampy z kołpakiem | ≥ -90˚ /+ 180˚ Tak, podać |  |  |  |
| 3.11 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  |  |  |
| 4. | DETEKTOR CYFROWY W STOLE TELEKOMANDO RTG – 1 szt |  |  |  |  |
| 4.1 | Producent, model i typ detektora | Podać |  |  |  |
| 4.2 | Jeden detektor do radiografii oraz fluoroskopii | TAK |  |  |  |
| 4.3 | Format płaskiego panelu detekcyjnego dla radiografii i fluoroskopii ≥43cmx43 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 4.4 | Ilość pól obrazowych dostępnych dla operatora ≥ 4 | TAK, podać |  |  |  |
| 4.5 | Wielkość pixela ≤ 150 mikronów | TAK, podać |  |  | 150 µm - 0 pkt, Najmniejsza zaoferowana wartość 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
| 4.6 | Wartość DQE ≥60% | TAK, podać |  |  |  |
| 4.7 | Głębia obrazu(wychodzącego z detektora) ≥16 bit | TAK, podać |  |  |  |
| 4.8 | Wartość MTF przy 1lp/mm - ≥50% | TAK, podać |  |  |  |
| 5. | KONSOLA OPERATORA – 1 szt. |  |  |  |  |
| 5.1 | Oprogramowanie sterujące wszystkimi, zaoferowanymi detektorami | TAK |  |  |  |
| 5.2 | Zintegrowana konsola operatora do sterowania parametrami generatora, detektorami i zarządzania obrazami. | TAK |  |  |  |
| 5.3 | Monitor do podglądu fluoroskopii w sterowni; monitor o parametrach: - przekątna monitora min. 21 cali, matryca min. 1600x1200, luminancja ˃700 cd/m², kontrast˃700:1, monitor zgodny i kalibrowany z krzywą DICOM, kompensacja natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowana do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, zainstalowana seria obrazów kontrolnych typu TG18 wymagana do wykonywania testów kontroli jakości monitorów przeglądowych | Tak, podać |  |  |  |
| 5.4 | Pojemność twardego dysku- liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 ≥10000 obrazów | Tak, podać |  |  |  |
| 5.5 | Fluoroskopia ciągła i pulsacyjna z rejestracją filmu na dysku twardym | TAK |  |  |  |
| 5.6 | Ilość dostępnych dla operatora prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej- ≥3 | Tak, podać |  |  |  |
| 5.7 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |  |  |
| 5.8 | Skala szarości archiwizowanych obrazów dla wszystkich trybów obrazowania ≥16 bit | Tak, podać |  |  |  |
| 5.9 | Wyświetlania obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia obrazu z tworzeniem raportów statystyki zdjęć odrzuconych z podziałem np. na powód odrzucenia | TAK |  |  |  |
| 5.10 | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | TAK |  |  |  |
| 5.11 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |  |  |  |
| 5.12 | Obracanie i powiększanie obrazów | TAK |  |  |  |
| 5.13 | Możliwość wykonywania pomiarów długości i kątów | TAK |  |  |  |
| 5.14 | Matryca detektora dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej - ≥2800x2800 pikseli | TAK, podać |  |  |  |
| 5.15 | Łączenie danych z listy roboczej z bazą programów anatomicznych (mapowanie) | TAK |  |  |  |
| 5.16 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |  |  |  |
| 5.17 | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych (np. logowanie) | TAK, podać |  |  |  |
| 5.18 | Wczytywanie danych z RIS i możliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |  |  |
| 5.19 | Możliwość umieszczania oznaczeń projekcji L/R automatycznie i manualnie | TAK |  |  |  |
| 5.22 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z zainstalowanymi modułami: Send/Receive, Storage, Query/Retrieve, Worklist, Print, MPPS | TAK, podać |  |  |  |
| 5.21 | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS (minimum 4) | Tak |  |  |  |
| 5.22 | UPS do ochrony konsoli akwizycyjnej w razie awarii zasilania, z czasem podtrzymania konsoli ≥ 15 min. | Tak, podać |  |  |  |
| 6. | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |  |
| 6.1 | Dodatkowa konsola operatora sterująca podstawowymi ruchami ścianki w sali badań | Tak |  |  |  |
| 6.2 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | Tak |  |  |  |
| 6.3 | Dodatkowy monitor na wózku do podglądu fluoroskopii w sali badań o parametrach: : - przekątna monitora min 21 cali, matryca min 1600x1200, luminancja ˃700 cd/m², kontrast˃700:1, monitor zgodny i kalibrowany z krzywą DICOM, kompensacja natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowana do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, zainstalowana seria obrazów kontrolnych typu TG18 wymagana do wykonywania testów kontroli jakości monitorów przeglądowych | TAK, podać |  |  |  |
| 6.4 | Uchwyty do rąk pacjenta mocowane do blatu ścianki | TAK |  |  |  |
| 6.5 | Mobilny uchwyt do detektora bezprzewodowego do zdjęć promieniem poziomym w przypadku pacjentów na łóżkach z możliwością wykorzystania go na stole | TAK |  |  |  |
| 6.6 | Podnóżek pacjenta z płynną regulacją położenia wzdłuż osi długiej stołu, obciążalność min 150 kg | TAK, podać |  |  | 150 kg – 0 pkt, największa wartość - 10 pkt, pozostałe zaoferowane proporcjonalnie |
| 6.7 | Komplet fantomów wraz z oprogramowaniem do wykonywania testów podstawowych radiografii i fluoroskopii | TAK |  |  |  |
| 6.8 | Komplet znaczników ołowianych typu L oraz R (P), min 6 kpl. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.9 | Zestaw indywidualnych osłon radiologicznych: - fartuch ochronny 0,35 mm Pb min. 2 szt. - półfartuch ochronny 0,35mmPb min. 1 szt., - zestaw osłon na tarczycę 0,5 mm Pb min. 2 szt., - osłony na gonady męskie i żeńskie 1 mm Pb min. po 1 kpl. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.10 | Wieszak na osłony radiologiczne pozwalający odwiesić 2 kpl. osłon (fartuch, półfartuch) min. 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.11 | Drukarka laserowa czarno-biała min. 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.12 | Wypalarka płyt CD/DVD min. 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.13 | Krzesło obrotowe ze zmywalną tapicerką min. 2 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| 6.14 | Lampa bakteriobójcza, przepływowa – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 7. | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 1 szt. |  |  |  |  |
| 7.1 | Detektor bezprzewodowy o formacie 35x43 cm, w technologii Asi/Csi , matryca panelu detekcyjnego min 2400x2800 pikseli, wielkość piksela max. 150 µm, głębia obrazu (wychodzącego z detektora) min. 16 bit, wartość DQE min. 60%, waga detektora max. 3 kg, pełna integracja z zaoferowanym aparatem RTG telekomando, możliwość pracy zdalnej w trybie automatycznego rozpoznawania promieniowania, możliwość współdziałania detektora pomiędzy aparatem telekomando i konsolą przenośną (automatyczne przełączanie bez udziału serwisu) | TAK, podać |  |  |  |
| 7.2 | Konsola przenośna z oprogramowaniem akwizycyjnym dedykowana do pracy z detektorem bezprzewodowym poza pracownią RTG (badania na aparatach przyłóżkowych posiadanych przez Zamawiającego) | TAK, podać |  |  |  |
| 7.3 | Osłona detektora z zabudowaną kratką przeciwrozproszeniową R-min. 8:1, Fo=100cm, gęstość lamelek dopasowana do oferowanego systemu cyfrowego | TAK |  |  |  |
| 7.4 | Dedykowana torba naramienna do zapewnienia bezpiecznego transportu detektora i przenośnej konsoli | TAK |  |  |  |
| 7.5 | Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni - min. 150 kg | TAK, podać |  |  |  |
| 8. | LEKARSKA STACJA OPISOWA DO RADIOLOGII – 1 szt. |  |  |  |  |
| 8.1 | 2 Monitory radiologiczne z trybem monochromatycznym LCD - Producent, nazwa, typ | TAK |  |  |  |
| 8.2 | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych minimum 21 cala | TAK |  |  |  |
| 8.3 | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych minimum 500 cd/m2 | TAK |  |  |  |
| 8.4 | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych minimum 1400:1 | TAK |  |  |  |
| 8.5 | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 176/176º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2 MP - tryb pracy w pionie lub w poziomie - kontroler graficzny dedykowany do prac medycznych umożliwiający pracę z dwoma monitorami | TAK |  |  |  |
| 8.6 | Monitor opisowy LCD, min. 19” tego samego producenta co monitory diagnostyczne | TAK |  |  |  |
| 9. | OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI OPISOWEJ DO RADIOLOGII |  |  |  |  |
| 9.1 | Przeglądanie i przetwarzanie danych obrazów medycznych, zgodną ze standardem DICOM w wersji 3.0 | TAK |  |  |  |
| 9.2 | Możliwość dopasowania kąta wyświetlania zdjęcia | TAK |  |  |  |
| 9.3 | Możliwość pomiaru kąta Cobb’a | TAK |  |  |  |
| 9.4 | Możliwość powiększania/przesuwania obrazu | TAK |  |  |  |
| 9.5 | Możliwość obracania obrazu | TAK |  |  |  |
| 9.6 | Możliwość powiekszania obrazu (funkcja lupa) | TAK |  |  |  |
| 9.7 | ROI kołowe, eliptyczne i ograniczone krzywą typu spline | TAK |  |  |  |
| 9.8 | ROI kołowy | TAK |  |  |  |
| 9.9 | Filtr obrazów (wyostrzanie) | TAK |  |  |  |
| 9.10 | Tryb filmu (cine) z kontrolą prędkości odtwarzania | TAK |  |  |  |
| 9.11 | Możliwość porównywania obrazów | TAK |  |  |  |
| 9.12 | Możliwość porównywania serii obrazów | TAK |  |  |  |
| 9.13 | Możliwość zapisu stanu prezentacji obrazu (Secondaru Capture Image lub Grayscale Softcopy Presentation State) | TAK |  |  |  |
| 9.14 | Pasek narzędzi zmieniający się automatycznie odpowiednio do typu wyświetlanego obrazu | TAK |  |  |  |
| 9.15 | Możliwość sortowania badań | TAK |  |  |  |
| 9.16 | Narzędzia pomiarowe (po kalibracji) | TAK |  |  |  |
| 9.17 | Wbudowany menadżer wydruku | TAK |  |  |  |
| 9.18 | Możliwość dodawania komentarzy do zdjęć | TAK |  |  |  |
| 9.19 | Tworzenie raportów strukturalnych | TAK |  |  |  |
| 9.20 | Możliwość wpisywania własnych raportów opisowych | TAK |  |  |  |
| 9.21 | Możliwość importowania zdjęć w standardzie DICOM z dysku, z dysku CD/DVD, nośników USB | TAK |  |  |  |
| 9.22 | Możliwość przesyłania obrazów DICOM drogą e-mail | TAK |  |  |  |
| 9.23 | Możliwość eksportowania na dysk przenośny i na CD/DVD z podstawową przeglądarką | TAK |  |  |  |
| 9.24 | Możliwość eksportu do formatu avi. | TAK |  |  |  |
| 9.25 | Możliwość eksportu do JPEG/BMP/TIFF | TAK |  |  |  |
| 10. | PARAMETRY KOMPUTERA LEKARSKIEJ STACJI OPISOWEJ DO RADIOLOGII |  |  |  |  |
| 10.1 | Komputer PC minimum: procesor czterordzeniowy 3,0GHz, pamięć RAM 16 GB, dysk twardy 2 x 1T SATA NCQ 3 Gb/s, dedykowana przez producenta monitorów medycznych karta graficzna z min. trzema wyjściami sygnału wizyjnego: 1x DVI-D, 2xDisplayPorti i pamięcią GDDR5 1GB, zapewniającą co najmniej 10 bitowe odwzorowanie skali szarości , karta sieciowa 1000Mb/s, napęd CD/ DVD R-RW, klawiatura, myszka | TAK |  |  |  |
| 10.2 | Oprogramowanie stacji lekarskiej min. MS Windows 10 Pro 64-bit Pl, Microsoft Office Pro PL lub równoważne Oprogramowanie zapewniające: 1. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 2. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 3. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 4. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5.Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. | TAK |  |  |  |
| 10.3 | Zabezpieczenie zasilania stacji lekarskiej poprzez UPS | TAK |  |  |  |
| 11. | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 11.1 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim dostarczona w wersji papierowej i cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 11.2 | Instalacja, uruchomienie, integracja aparatu z PACS i RIS | TAK |  |  |  |
| 11.3 | Wykonanie testów odbiorczych i akceptacyjnych po instalacji zestawu RTG | TAK |  |  |  |
| 11.4 | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem min. 4 dni | TAK, podać |  |  |  |
| 11.5 | Wypełniony paszport techniczny aparatu z wpisaną datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |  |  |
| 11.6 | Demontaż i utylizacja obecnie zainstalowanego w pracowni aparatu RTG | TAK |  |  |  |
| 11.7 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |  |
| 11.8 | Projekt posadowienia zaoferowanego zestawu RTG | TAK |  |  |  |
| 11.9 | Projekt osłon stałych gabinetu | TAK |  |  |  |
| 11.10 | Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG oraz pracowni | TAK |  |  |  |
| 11.11 | Wykonanie prac adaptacyjnych (prace budowlano dostosowawcze) w zakresie co najmniej niezbędnym do instalacji i funkcjonowania zaoferowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |  |  |  |
| 12. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 12.1 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |
| 12.2 | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży aparatu RTG | Tak, podać |  |  |  |
| 12.3 | Wykonawca jest Autoryzowanym serwisem producenta aparatu RTG w Polsce | TAK |  |  |  |
| 12.4 | W okresie gwarancji reakcja serwisu w miejscu instalacji po zgłoszeniu awarii do 4 godzin | TAK, podać |  |  |  |
| 12.5 | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 4 dni (w dni robocze) | TAK, podać |  |  |  |
| 12.6 | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzanie części zamiennych do 48 godzin (w dni robocze) | TAK, podać |  |  |  |
| 12.7 | Możliwość stosowania zamienników oryginalnej lampy RTG (tj. innego producenta niż lampa oferowana) | TAK, podać model lampy i producenta |  |  |  |
| 12.8 | Możliwość stosowania zamienników oryginalnych detektorów (tj. innego producenta niż detektory oferowana) | TAK, podać model detektora i producenta |  |  |  |
| 12.9 | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty | TAK |  |  |  |
| 12.10 | Urządzenie posiada możliwość współpracy z informatycznymi sieciami szpitalnymi (w ramach oferty Wykonawca dokona stosownej konfiguracji dostarczonych urządzeń) | TAK |  |  |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany aparat RTG musi spełniać wszystkie parametry graniczne określone w tabeli –  (nie dotyczy parametrów ocenianych tak / nie, które będą dodatkowo punktowane). Oferta nie spełniająca choćby jednego parametru granicznego zostanie odrzucona.

dnia,   			 .2020 r.

………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców