Załącznik nr 2.1 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część zamówienia nr 1

Aparat EKG / Parametry techniczno – eksploatacyjne

|  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Producent/Firma | Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ/model | Podać |  |
| 4 | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 5 | Deklaracja zgodności UE (CE) | Tak |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 7 | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| II | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
| 1 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | Tak |  |
| 2 | Aparat mobilny zainstalowany na oryginalnym dedykowanym wózku kolumnowym | Tak |  |
| 3 | Możliwość blokady min. 2 kół wózka. | Tak |  |
| 4 | Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka | Tak |  |
| 5 | Wózek wyposażony w wysięgnik na moduł akwizycji | Tak |  |
| 6 | Masa aparatu z akumulatorem (bez kabla pacjenta, papieru i wózka) max. 7 kg. | Tak, podać |  |
| 7 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD. | Tak |  |
| 8 | Przekątna ekranu min. 10". | Tak, podać |  |
| 9 | Rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768 pikseli. | Tak, podać |  |
| 10 | Klawiatura dotykowa z klawiszami alfanumerycznymi oraz dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi | Tak, podać |  |
| 11 | Drukarka termiczna wbudowana w aparat. | Tak |  |
| 12 | Druk na papierze termicznym perforowanym (składanka 250 kartek) formatu A4 o wymiarach 210x297 mm. | Tak |  |
| 13 | Prędkość zapisu min. 5, 10, 25 i 50 mm/s. | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość zapisu min. 8 pkt./mm. | Tak, podać |  |
| 14 | Czułość min. 5, 10 i 20 mm/mV. | Tak, podać |  |
| 15 | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG. | Tak |  |
| 16 | Interfejs użytkownika w języku polskim. | Tak |  |
| 17 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | Tak |  |
| 18 | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | Tak |  |
| 19 | W zestawie: - elektrody klamrowe kończynowe – 1 kpl.; - elektrody przyssawkowe przedsercowe – 1 kpl.; - adaptery do elektrod listkowych; - elektrody listkowe – zestaw na 10 badań; - ryza papieru termicznego formatu A4 (250 kartek). | Tak, podać |  |
| III | Obrazowanie i prezentacja zapisu |  |  |
| 1 | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. | Tak, podać |  |
| 2 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | Tak |  |
| 3 | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | Tak |  |
| 4 | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | Tak, podać |  |
| 5 | Jednoczasowa rejestracja sygnału EKG co najmniej z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | Tak, podać |  |
| 6 | Formaty wydruku: co najmniej z 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | Tak, podać |  |
| 7 | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | Tak, podać |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1 | Tryb automatyczny | Tak |  |
| 1.1 | Wydruk min. 10 ostatnich sekund zapisu EKG. | Tak, podać |  |
| 1.2 | Bufor do min. 5 minut ciągłego zapisu EKG, rejestrowany od momentu podłączenia pacjenta | Tak, podać |  |
| 1.3 | Możliwość automatycznego wyboru, wyświetlania i wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym 10 sekundowego odcinka z bufora ciągłego zapisu EKG. | Tak, podać |  |
| 2 | Tryb ręczny | Tak |  |
| 2.1 | Jednoczasowy wydruk 3, 8 lub 12 wybranych odprowadzeń EKG | Tak, podać |  |
| 2.2 | Możliwość archiwizacji w pamięci aparatu do 5 minut 12-kanałowego zapisu rytmu | Tak, podać |  |
| 3 | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu; - wskaźnik LED jakości oklejenia pacjenta. | Tak, podać |  |
| 4 | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | Tak, podać |  |
| 5 | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | Tak |  |
| 6 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej - dorosłych, dzieci, noworodków. | Tak |  |
| 7 | Pasmo przenoszenia min. 0,05-300 Hz. | Tak, podać |  |
| 8 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. | Tak |  |
| 9 | Wykrywanie impulsów stymulatora. | Tak |  |
| 10 | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora min. 40 000 próbek/s/kanał. | Tak, podać |  |
| 11 | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu min. 1000 próbek/s/kanał. | Tak, podać |  |
| 12 | Rozdzielczość przetwarzania min. 20 bitów. | Tak, podać |  |
| 13 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania min. 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym układzie wydruku. | Tak |  |
| 15 | Możliwość przeglądania i wydruku zarchiwizowanego w pamięci aparatu 12 kanałowego zapisu rytmu | Tak |  |
| 16 | Wydruk daty i godziny badania. | Tak |  |
| 17 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku (automatyczny zapis badań tylko do pamięci aparatu). | Tak |  |
| 18 | Usuwanie zapisów EKG z pamięci aparatu po 1-99 dniach od akwizycji, wydruku lub transmisji. | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość przesłania do komputera w postaci pliku PDF, zapamiętanego zapisu EKG z trybu ręcznego o czasie trwania do 5 minut. | Tak, podać |  |
| 20 | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | Tak |  |
| 21 | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN. | Tak |  |
| 22 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | Tak |  |
| 23 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | Tak |  |
| 24 | Możliwość rekonfiguracji ankiety pacjenta poprzez dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól. | Tak |  |
| 25 | Możliwość zdefiniowania pól obowiązkowych ankiety pacjenta: ID pacjenta, imię, nazwisko, data urodzenia, ID technika. | Tak, podać |  |
| V | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny sieci bezprzewodowej WLAN. | Tak |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obsługę standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym w zakresie pobierania listy zleceń MWL i archiwizacji wyników C-Store | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o obsługę zapytań HL7 Patient Data Query | Tak |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia danych z użyciem usług LDAP lub Active Directory. | Tak |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem | Tak |  |
| VI | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Instalacja i pierwsze uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta | Tak, podać |  |
| 2 | Szkolenie z zakresu obsługi | Tak |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. ≥48 miesięcy – 10 pkt. | Tak, podać | …… miesiące / miesięcy |
| 4 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 5 | Przeglądy wymagane przez producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych oraz dodatkowy przegląd wykonany na miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 6 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia usterki: - naprawa nie wymagająca wymiany części do 24 godzin; - naprawa w przypadku konieczności importu części – do 5 dni roboczych; - naprawa nie wymagająca importu części – do 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 7 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten czas okres gwarancji. | Tak |  |
| 8 | Dwukrotna naprawa lub wymiana tego samego podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę Sprzętu na nowy. | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe, itp.) | Tak, podać |  |
| 10 | Zapewnienie części zamiennych i wsparcia technicznego w okresie min 10 lat od daty dostawy | Tak, podać |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 12 | Paszport techniczny | Tak |  |

Wszystkie wiersze muszą być wypełnione. Oferta musi spełniać wymagania zamawiającego. Nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

…………………………….., data, ………………………………..

.....................................................................

podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez Wykonawcę / osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.